## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA CNPJ: 45.124.344/0001-40
DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL
PP |  |  |  |  | SEQUENCIA: 4
[5 empty] | Data Abertura: 24/08/2020 Hrs: 09:30 | Data Abertura: 24/08/2020 Hrs: 09:30
[5 empty] | Local Entrega: 7- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, AV: HOMERO ARAUJO,196 | Observação:
NOME / RAZÃO SOCIAL
CPF/CNPJ
cd_Modalidade | cd_Sequencia | cd_Exercicio | cd_Item | ITEM | PRODUTO | QDE. REQUIS. | UNIDADE | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | MARCA | cd_Complemento
13 | 4 | 2020 | 1 | 1 | DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO - Aplicação Geral: Utilizado para promover desfibrilação/cardioversão a pacientes adultos e pediátricos, com os seguintes modos de operação Cardioversão; Desfibrilação manual; Monitoração de ECG; Desfibrilação Automática Externa (DEA); Marcapasso Externo. Características do Desfibrilador: Portátil; Controlado por microprocessador; IP21 conforme IEC 60.529; Onda bifásica; Modo de operação Síncrono; Assíncrono; Desfibrilação Externa Automática ("DEA"); Carga máxima regulável: ? 200 Joules; Menor energia disponível 1J. Tempo de carregamento em carga máxima: ? 06 segundos; Tempo de descarga interna automática em caso de interrupção do procedimento: ? 60 segundos; Sistema de análise de impedância torácica para garantir a entrega de energia selecionada pelo operador; Indicador de contato com o paciente através das pás externas. Detecção automática do batimento cardíaco através das pás.Teste de diagnostico automático diário, capaz de verificar em standby o perfeito funcionamento do equipamento | 1 | UN |  | 0
13 | 4 | 2020 | 2 | 2 | MONITOR MULTIPARAMETRICO TELA 12 POLEGADAS - Monitoramento dos sinais vitais através de módulos e/ou pré-configurados. Utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Display colorido de LCD, sensível ao toque, com dimensões mínimas de 12 polegadas e resolução de 1280x768 widescreen. Visualização simultânea de no mínimo 8 canais de curvas individuais. Permite os Layouts de tela: Formas de Ondas customizadas pelo usuário, Tendências Curtas, Números Grandes, Oxicardiorespirograma (Neonatal) e IBP Sobreposto (duas ondas no mesmo campo). Permitindo monitoramento futuro através de conexão com pelo menos 4 módulos adicionais ou conectores diretamente no monitor de: Índice de Sedação Anestésica (BIS); Pressão Invasiva (IBP) para até 4 canais; Capnografia; Analisador de Gases Anestésicos; Sem a necessidade de interface com outros equipamentos para utilização dos parâmetros adicionais. Monitor preparado para integração ao Sistema de Informações Hospitalar (HIS), através de protocolo de comunicação HL7 inclusa sem necessidade de | 1 | UN |  | 0
13 | 4 | 2020 | 3 | 3 | VENTILADOR PULMONAR - Ventilador Pulmonar não invasivo com apoio ventilatório invasivo para uso hospitalar e transporte intra-hospitalar em pacientes pediátricos a partir de 3Kg; proporcionar ventilação não invasiva em pacientes que possam manter a respiração espontânea, com controle de pressão nos dois níveis de pressão (inspiração e expiração). Utilizado em pacientes entubados e traqueostomizados. Possuir: Turbina interna para não necessitar de ar comprimido para funcionamento; Mecanismo para a redução da pressão no inicio da expiração para conforto do paciente durante a ventilação na modalidade CPAP. Misturador de gases integrado para ajuste de Fi02 de 21 a 100%. Monitor gráfico incorporado ao equipamento para visualização das curvas e controle dos parâmetros. Fornecer pressão de no mínimo 60cmH20. Modos ventilatórios, mínimo: Pressão Positiva nas Vias Aéreas (CPAP); Pressão Suporte (PSV, e/ou S/T); Ventilação com Pressão Controlada (PCV). Disparo e ciclagem a fluxo, com ajuste de sensibilidade respiraçã | 1 | UN |  | 0
[8 empty] | Valor Líquido | 0
Carimbo do CNPJ
Validade da Proposta
Condições de Pagamento
Garantia da Proposta
Prazo de Entrega
Assinatura do Responsável